## Sheet1
Sr. No. | Energy applied (J) to UUC | Calculated (J) level | Measured Energy (J) level of UUC | Energy correction (J) (Ecalculated-Emeasured) | Uncertainty (J) | Coverage Factor (k)
1 | 10 | 9.5 | 9.6 | (-) 0.1 | ± 0.1 | 2
2 | 20 | 19.3 | 19.4 | (-) 0.1 | ± 0.1 | 2
3 | 50 | 48.2 | 48.4 | (-) 0.2 | ± 0.2 | 2
4 | 100 | 97.1 | 97.4 | (-) 0.3 | ± 0.3 | 2
5 | 150 | 146.1 | 146.4 | (-) 0.3 | ± 0.5 | 2
6 | 270 | 259.5 | 260.3 | (-) 0.8 | ± 0.9 | 2

## Sheet2
Sr. No. | Discharge Time | Calculated Discharge Time (ms) | Measured Discharge Time (ms) | Uncertainty (J) | Coverage Factor (k)
1 | Discharge Time (Positive Pulse Width) | 6.6 | 6.4 | ± 0.1 | 2.17
2 | Discharge Time (Negative Pulse Wdith) | 4.4 | 4.5 | ± 0.1 | 2

## Sheet3
Sr. No. | Defribillator Analyser Load Resistance (Ω) | Expected Value (Ω) | Measured Value (Ω) | Uncertainty (Ω) | Coverage Factor (k)
1 | 50 | 50 | 50.0179 | ± 0.00041 | 2.05

## Sheet4
Sr. No. | Defribillator Analyser Load Resistance (Ω) | Expected Value (Ω) | Measured Value (Ω) | Uncertainty (Ω) | Coverage Factor (k)
1 | 50 | 50 | 51.0128 | ± 0.0005 | 2.11